- 招 标 文 件

- 项  目  号：SGWZX2024A081

- 招标项目名称：南彭院区中心实验室第二批采购项目

- 采购人：重庆市公共卫生医疗救治中心

二○二四年十一月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 16 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 16 -

二、报价要求	- 16 -

三、质量保证及售后服务	- 17 -

四、付款方式	- 18 -

五、违约责任	- 18 -

六、知识产权	- 19 -

七、培训	- 19 -

八、其他商务要求内容	- 19 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 20 -

一、资格审查及符合性审查	- 20 -

二、评标方法	- 21 -

三、评标标准	- 21 -

四、无效投标条款	- 23 -

五、废标条款	- 23 -

第五篇  投标人须知	- 24 -

一、投标人	- 24 -

二、招标文件	- 24 -

三、投标文件	- 24 -

四、开标	- 26 -

五、评标	- 26 -

七、中标	- 26 -

八、询问、质疑和投诉	- 27 -

九、签订合同	- 28 -

十、项目验收	- 28 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）		- 29 -

一、合同主要条款	- 29 -

二、采购合同（格式）	- 32 -

第七篇  投标文件格式	- 34 -

一、经济文件	- 35 -

二、技术（质量）文件	- 37 -

三、商务文件	- 39 -

四、其他	- 42 -

五、资格文件	- 48 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市公共卫生医疗救治中心（以下简称：采购人）对中心实验室第一批设备进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 中心实验室第二批设备 | - 35.7 | - 0.4 | - 1 | - 工业 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为57.5万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所提供产品制造商应为中小微企业（提供“中小企业声明函”）或监狱企业（提供“监狱企业证明文件”）或残疾人福利性单位（提供“残疾人福利性单位声明函”）。

注：

1.“中小企业声明函”应由投标人出具，并加盖投标人公章，声明函格式详见本招标文件第七篇“中小企业声明函”；

2.“监狱企业证明文件”应当由投标人提供其货物制造商属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；

3.“残疾人福利性单位声明函”应由投标人提供其货物制造商出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

（三）本项目的特定资格要求：

1.若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件或营业执照复印件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）。

2.所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，须具有在有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证（提供注册证复印件）。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到“重庆市公共卫生医疗救治中心官网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：2024年11月15日至2024年12月4日

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：2024年11月15日至2024年12月4日（重庆市公共卫生医疗救治中心官网自行下载）

2.报名方式：无需报名。

（五）投标地点：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号行政楼1楼采购办

（六）投标截止时间：2024年12月4日北京时间17:00

（七）开标时间：另行通知

（八）开标地点：另行通知

## 五、投标保证金

- （一）投标保证金递交（二选一）

- 1.转账（汇款）方式

- 1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

- 投标保证金收款账号：

- 单位名称：重庆市公共卫生医疗救治中心

- 单位地址：重庆市沙坪坝区歌乐山镇保育路109号

- 纳税人识别号（税务登记证号）125000004503887271

- 银行账号：3100024609026404390

- 开户银行：中国工商银行重庆童家桥支行

- 开户银行行号：102653001161

- 开户银行地址：重庆市沙坪坝区童家桥大水井160号-1号

- 1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- 2.投标保证金保函方式

- 2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构，保函受益人须为本项目采购人。

- 2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。

- 2.3投标保证金保函单独密封，随投标文件一并递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。

- （二）保证金退还方式

- 1、未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，招标人在五个工作日内按来款渠道直接退还。

- 2、中标投标人的保证金，在中标投标人与招标人签订合同后，招标人在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

- （三）发生以下情况之一者，谈判保证金不予退还。

- 1、投标人在谈判结束后，签订合同前撤回其谈判文件。

- 2、投标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。

## 六、采购项目需落实的采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市公共卫生医疗救治中心官网上发布，请各投标人注意下载或到采购人领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与采购活动。

## 八、联系方式

# 采购人：重庆市公共卫生医疗救治中心

# 联系人：周老师（采购办）

# 电  话：023-65416742

# 地  址：重庆市沙坪坝区歌乐山保育路109号。

# 第二篇 项目技术（质量）需求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品（标的）名称 | 数量/单位 | 单价限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超低温冰箱（-80度） | - 3台 | - 3.8 | 1.序号1“全自动流式细胞仪”为核心产品。 2.所投产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。 |
| - 2 | - 医用冷藏冷冻冰箱（-20度） | - 3台 | - 0.9 |  |
| - 3 | - 医用冷藏箱（2-8度) | - 3台 | - 0.6 |  |
| - 4 | - 生物安全柜 | - 3台 | - 3.5 |  |
| - 5 | - 超静工作台 | - 1台 | - 2 |  |
| - 6 | - 台式低速离心机 | - 1台 | - 1.46 |  |
| - 7 | - 立式离心机 | - 1 台 | - 1.67 |  |
| - 8 | - 微孔振荡器 | - 1台 | - 0.2 |  |
| - 9 | - 恒温金属浴 | - 1台 | - 0.4 |  |
| - 10 | - 掌式离心机 | - 1台 | - 0.6 |  |
| - 11 | - 板式震荡仪 | - 1台 | - 1 |  |
| - 12 | - 纯水仪 | - 1台 | - 2 |  |

## 二、招标项目技术需求

- 注：

- “○”标注的技术需求为一般性技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

- （一）超低温冰箱（-80度）

- ※1、箱内温度： -40℃~-86℃可调

- ▲2、有效容积≥380L，整机装箱量≥（2ml冻存管容量）30000份样本；（提供制造商公开发布的彩页资料并加盖投标人公章）

- ○3、微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压。实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存

- ○4、采用HC环保制冷剂

- ○5、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷

- ○6、低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；（提供铭牌照片）

- ▲7、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（提供CQC网站截图及网址备查）

- ○8、进口品牌压缩机2个，功率≤900W

- ○10、标配USB接口，可导出全部数据

- ○11、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

- ○12、具有内置5V冷链供电系统

- ○14、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁

- ○15、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封

- ○16、内胆为电锌板喷粉

- ○17、使用真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度≥130mm

- ○18、具有可加热平衡孔模块

- ○19、箱体后背≥2个测试孔设计

- （二）医用冷藏冷冻冰箱（-20度）

○3.样式：立式

○4.微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃

○5、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警

○6、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口

○7、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行

○8、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时

○9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准，可燃制冷剂≤150g

○10、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量（提供铭牌照片）

○11、采用碳氢高效压缩机，更节能环保

▲12、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内（提供制造商公开发布的彩页资料并加盖投标人公章或具有资质的第三方检测机构提供的检测报告）

○13、立式双门结构，嵌入式双密封条设计

○14、内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆

○15、搁架间距上下可调

○16、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁

○17、具有2个测试孔

○18、脚轮+底脚设计

- 医用冷藏箱（2-8度）

○1、有效容积：箱内有效容积≥400L

▲2、微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度；控温精度显示精度≤0.1℃（提供制造商公开发布的彩页资料并加盖投标人公章）

○3、立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，外壳采用喷涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆

○4、采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，并提供组件铭牌证明

○5、采用翅片式蒸发器设计，丝管式冷凝器设计

▲6、采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤3℃（具有资质的机构出具的检测报告）

○7、搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，冷凝器传感器

○8、感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

○9、门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，门体具有自关门设计

○10、多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警四种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警

○13、产品具有Wifi接口

- ○14、产品配有一个测试孔

- ○15、多层搁架设计，搁架间距可调，标配6个搁架

○16、低噪音，噪音低于40分贝

○17、内设LED照明灯

○18、配备4个万向脚轮、2个制动底脚

○19、冷凝水汇集后自动蒸发

○20、配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度持续时间≥48小时

○21、门体带暗锁，同时在箱体侧面增加锁扣，可配置挂锁

○22、产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用

- （四）生物安全柜

※1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环

○2、单人操作，工作区宽度≥1100mm

○3、前窗≥8度倾角设计

○4、所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围

○5、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护

○6、凹盘式工作台；凹盘深度≥1cm

○7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级

○8、前窗玻璃：单层抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门

○9、标配4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置

○10、负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行

○12、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s

○13、人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；

○14、产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU

○15、交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU

○16、实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；显示精度0.01

○17、风压传感器可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示

○18、打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭

○19、一键式预约紫外灯消毒时间，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能

○20、有开门高度警示功能，开门超高或过低均有声光报警提示

○21、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示

○22、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示

- （五）超静工作台

○1、类型：双人单面洁净工作台

○2、气流模式：垂直层流

○3	、外形长度：≤1400mm

○4	、工作区长度：≥1300mm

○6、工作区洁净度：100级

○7、操作台面平均菌落数≤0.5CFU

○8、工作区风速：0.2-0.4m/s多档可调

○9、工作区内部照度：≥600LX

○10、噪声：≤65分贝

○11、采用防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）

○12、具有初效预过滤器，不使用工具即可更换

○13、前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm

○14、工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计

○15、内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，

○16、2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44

○17、三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能

○18、具有联动功能，开门后自动开启荧光灯；关门后风机自动关闭

○19、紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时≥10秒钟后紫外灯点亮，

○20、可预设紫外灯自动点亮时间

○21、紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机挡位等可自行设置；具有自动记忆功能，

○22、电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高

○23、底座设有4个万向脚轮和固定底脚

（六）台式低速离心机

※1、最高转速：5000-5300r/min（提供注册证或彩页）

○2、最大相对离心力：5000±20×g

○3、最大容量：4×250ml

○4、转速精度：≤±20r/min

○5、定时范围：1s-99min59s或1 min-99h59min

○6、整机噪声：≤65dB(A)

○7、整机功率：400W

▲9、高清、高亮度7寸触摸屏，可直接戴手套进行操作，设置参数与运行参数同屏显示（提供制造商公开发布的彩页资料并加盖投标人公章或技术白皮书）

▲10、自动吸合电子门锁（提供制造商公开发布的彩页资料并加盖投标人公章或技术白皮书）

○11、运行历史记录、运行故障记录、可以在屏幕直接查看

○12、11种升速曲线，12种减速曲线，有效地防止二次悬沉

○13、具有转子自动识别功能，防止超转速使用

○14、设有门锁异常、超速、电机过热、误操作、通讯故障、机器故障自动诊断等多重保护

○15、配置要求：

| - 序号 | - 品名 | - 数量单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1台 |  |
| - 2 | - 水平椭圆杯转子 | - 1套 |  |

（七）立式离心机

▲1、最高转速:5200r/min-5400r/min（提供注册证或彩页）

▲2、最大相对离心力:5000-5200×g

○3、最大容量:4×750ml

○4、控制方式:微机处理器控制

○5、显示屏:LCD

○6、转速精度:≤±10r/min

○7、最短加/减速时间: 5000r/min-100r/min<50s

○8、定时范围:1s-99min  59s 或连续

○9、整机噪声:<65dB(A)

○13、配置要求：

| - 序号 | - 品名 | - 数量单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1台 |  |
| - 2 | - 水平方形吊篮转子 | - 1套 |  |

- （八）微孔振荡器

○1.速度范围：≥0-2000rpm

○2.定时范围：≥0-120分钟

○3.功率：≥30W，≤40W

- （九）恒温金属浴

○1.应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等各类生化样品恒温孵育流程

○2.实时温度值显示、倒计时显示。

○3.可模块更换

○4.自动故障检测及报警功能

○5.内置超温保护装置

○6.自带温度偏差校准功能

- （十）掌式离心机

○1、转速：5500转/分-6000转/分

○2、相对离心力：≥2000g

○3、样品处理量：6×1.5ml/0.5ml/0.2ml ,

2×8×0.2ml（8连管：PCR条）

- 最大噪声：≤53dB

- （十一）板式震荡仪

○1、振荡速度：最高可达≥360转/分，可无级调节

○2、振荡幅度  20mm(往复振荡)

○3、功率：≤120W，≥80W

○4、定时范围：≥0-120分钟

○5、振荡托盘：500mm*300mm±20mm

○6、弹簧万用夹具，可配多种烧瓶

- （十二）纯水仪

※1、可同时制备两种水质的水，即RO水和超纯化水（提供注册证或彩页）

▲2、出水水质（提供具有检测资质机构的检测报告并加盖公章）：

RO水电导率≤5μS/cm@25℃；电阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃

，水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2000）三级水标准；

UP超纯水电导率≤0.2μS/cm@25℃；电阻率：≥5-15ΜΩ·cm@25℃，水质标准优于中国国家实验室用水（GB6682-2008）一级水标准；

微生物含量：﹤1cfu/ml

总有机碳量TOC：﹤30ppb

热源含量：﹤0.001Eu/ml微粒子（＞0.05μm）含量：﹤1/ml

○3、制水量：≥120L/H

○4、瞬间取水量：≥2-4L/min

○5、配≥40升真空压力桶

- ○6、≥0.5"LCD背光液晶水质监测仪，具备自动温度补偿，基数25℃，补偿范围0-50℃

○7、采用内置RO隔膜增压泵

○8、微电脑全自动控制，开机自冲自检功能

○9、轻触按键式触摸控制设计，全自动控制，具有人机对话功能

○10、系统高低压自动保护功能：（自动冲洗、开机自动检测、缺水显示报警、运行显示、满水备用显示等功能）

○11、系统可显示制水水质电导率值，

○12、系统具有内置式三级预处理过滤

○13、系统可显示源水压力，运行压力，流量等让用户随时观察设备运行数据

- ○14、配置清单：

| - 序号 | - 品名 | - 数量单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 主机 | - 1台 |  |
| - 2 | - 水桶 | - 1个 |  |

- 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

采购合同签订后，中标人应在接采购人通知40个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

重庆市巴南区惠民街道惠忠路1019号（采购人指定地点）。

（三）验收方式

由采购人按服务内容及考核标准自行组织验收，包括项目交付完整性核查、数量验收、性能测试、安全评估、文件资料审核等方式。

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，做出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题，供应商需及时解决保障运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.5履约验收内容及验收标准：中标人履行合同情况，服务响应及时性，到达现场是否及时，预防性维护计划性等。

3.6产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

4.供应商提供的货物未达到竞争性磋商规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成项目实施和服务的完整报价，包括运输、人工费、安装费、车费、住宿费、餐饮费、备件材料费、保险费、代理费、税金费用等所有价格。以及与采购人HIS、LIS、PACS、电生理系统、病理信息系统等系统连接的接口费用。

因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

※（一）产品履约期：

产品经验收合格后，产品经验收合格后，超低温冰箱（-80度）、医用冷藏冷冻冰箱（-20度）、医用冷藏箱（2-8度)、生物安全柜、台式低速离心机、立式离心机整机质保5年，其他设备整机质保1年；预防性维护≥1次/年。

履约期后的收费标准：每年不高于产品成交价5%（含税）。此价格包含了本次采购的所有设备（硬件及软件），如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，同时所有设备（硬件及软件）享受原厂免费升级。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内提供整机全保（含所有人工及全部零配件等）；并为采购人提供以下技术支持服务：

1.中标人和制造商在产品质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。如保修期内中标单位未按时履行维修义务，每次违约罚款500元，从尾款中扣除；造成医院损失，中标人另行赔偿。

1.2周期巡检

质保期内，中标人和制造商应每年提供一次巡检服务，巡检内容包含：预防性维护、新能检查、电器安全检查、以及产品说明书要求做的维护检查。出具相应的巡检报告交采购人签字确认。

1.3技术更新

在履约期内，如果中标人和制造商的产品进行版本更新升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费更新升级服务。

2.履约期外服务要求

2.1履约期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2履约期过后，采购人需要继续由原中标人和制造商提供售后服务的，该中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务，并在投标文件中作出详细承诺。

3.备件、零配件及专用工具

3.1如有备件，中标人应随机向采购人提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

3.2专用工具：如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护维修的专用工具。

3.3凡涉及与采购人HIS、LIS、PACS、电生理系统、病理信息系统等系统连接的设备，中标人需要接入医院相应的系统，并承担所有费用。根据医院需求，如需PACS高清采集卡、院内设备精细化管理软件设备视频采集器，中标人免费提供并负责安装。

## 四、付款方式

- 1.设备安装、验收合格后，供应商向采购人提供合同金额等额发票，采购人支付合同金额的95%。质保期满后，支付剩余5%尾款。

- 2.以上款项均不计利息。

## 五、违约责任

按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条款和供需双方合同约定。买卖双方应严格遵守合同规定的各项条款，任何一方违约，均需承担违约责任并赔偿对方经济损失。

双方特别约定如下违约责任的承担：

（1）中标人逾期交货的，每逾期一天，须向采购人支付1000元违约金（采购人场地准备原因延误除外），并赔偿采购人相应的经济损失。

（2）中标人应付采购人的款项（包括但不限于违约金、赔偿金等），采购人可从应付货款中直接扣除前述费用。

（3）中标人未能按合同规定的时间验收完成的（不可抗力除外），每逾期1天，须向采购人支付1000元违约金；

（4）中标人未按要求履行售后服务的，出现一次，须向采购人支付1000元违约金；

（5）中标人违反国家法律法规、规章、政策等规定开具、提供发票的，中标人应自行承担相应法律责任，中标人应向采购人支付1000元违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，中标人还应予以赔偿；

（6）中标人发生以下情形之一的，属于中标人严重违约，中标人应按照中标总金额的10%向采购人支付违约金，不足弥补损失部分仍由中标人负责赔偿，且采购人可选择单方解除合同或继续履行合同，采购人选择单方解除合同的中标人还应一次性退还采购人已付的全部费用：

中标人擅自解除合同的；

中标人擅自终止履行合同的；

中标人所交产品验收不合格且经采购人要求整改后仍未验收合格的；

中标人不履行合同约定义务且经采购人要求履行后仍不履行的。

中标人未经采购人书面同意，将本合同项下的产品或服务转包、全部或部分分包给他人供应的。

（7）中标人未按合同条款执行的，或违反合同中任意一条条款，采购人将不予退还履约保证金。

（8）中标人中标后未按采购需求文件要求缴纳履约保证金或未按期与采购人签订合同，则属于中标人严重违约，中标人应向采购人支付中标金额的2%的违约金，并赔偿由此给采购人造成的损失。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

中标人应承担培训产生的费用（差旅、住宿、餐饮等相关费用），根据采购人需求提供定制化培训方案，应包括对临床人员的线上线下培训安排。

## 九、其他商务要求内容

（一）中标人保证对其所交付的货物拥有完全的所有权，不存在查封（或任何法院采取的强制措施）、抵押等权利瑕疵；同时保证第三方不得向采购人主张任何权利，否则，由此产生的后果均由中标人承担。

（二）投标人需自行考虑因产品受加征关税等其他不可预见的政策性原因影响，所导致增加部分税款，该税款由投标人自行承担。

（三）新机承诺：投标人所投产品需为制造商原厂制造，中标人交付产品之日于产品生产之日的时间间隔不得超过两年。

（四）在设备的使用寿命期内，中标人应保证零配件、易损件的正常供应（提供承诺函，格式自定）。

（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据采购相关法律法规规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<≤中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术（质量）部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术（质量）部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术（质量）部分 （60%） | 60 | 1.有效投标人的起评分为60分。 2.扣分条款： 2.1不满足带“▲”号标注的重要服务需求部分，每负偏离一条，每条扣除3分，扣完为止。 2.2不满足带“▲”或“※”号标注的部分除外的一般性服务需求，每条扣除0.2分，扣完为止。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （10%） | 售后 服务 5 | 1.售后服务能力（3分） 提出完整的售后服务方案包括但不限于响应时间及处理措施、人员配置及分工、定期维护次数、履约期内服务方式、履约期外服务方式，备件库情况，是否能够提供损坏备用品及其他服务承诺。 方案内容不存在瑕疵，得3分； 方案内容存在1处瑕疵，得2分； 方案内容存在2处瑕疵，得1分； 方案内容存在3处及以上瑕疵，未提供方案得0分； 2.培训服务方案（2分） 提供的培训服务方案包含但不限于培训计划、培训内容、培训方式、技术人员能力、时间安排、培训人员数量等相关内容。 方案内容不存在瑕疵，得2分； 方案内容存在1处瑕疵，得1分； 方案内容存在2处瑕疵，得0.5分； 方案内容存在3处及以上瑕疵，未提供方案得0分。 3.质保期在满足采购需求论证报告要求的前提下，整机质保期每增加一年加1分，最多加5分。 注：本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 | 1.提供方案（格式自定）并加盖公章。 质保期说明需要提供承诺函（格式自定）。 |
| 4 | 政策性加分 （4） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购人对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市公共卫生医疗救治中心官网上发布，请各投标人注意下载或到采购人处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购人对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由 第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）联合投标

本项目不接受联合体。

- （三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

- （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人可以不退还投标保证金（提交投标保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- （五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇内容。

## 六、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购人以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

- （一）询问

采购人应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

- 1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

- 2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- 3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

- 4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项作出处理决定。

## 九、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## （四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括设备费、运输费、人工费、安装费、车费、住宿费、餐饮费、备件材料费、检测费、保险费、税金费用（若为进口产品应包含增值税和关税）等完成项目实施和服务的所有价格，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务需求”中的要求处理。

- 6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

- 7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测（检测费用由供方支付），如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 二、采购合同（格式）

- 重庆市政府采购合同

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳采购代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加重庆市公共卫生医疗救治中心的中心实验室第一批设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（结束）